便携式常量氧分析仪 GPL-2300

应用领域：食品、钢铁、石化、电力、电子及科研机构等。

技术参数

原  理：电化学传感器。

量  程：0~1%/5%/10%/25% O2，自动/手动量程切换。    0~5%/10%/25%/100% O2

0~25%/50%/80%/100% O2

分辨率：0.01%

准确度：量程的1%（在常温，常压下）

线性度：R平方值>0.995。

响应时间：10秒达到90%。

传感器预期寿命：36个月（通用传感器），

24个月（酸性传感器）。

物理特征

封  装：氧化铝材料，NEMA 4X封装。

体  积：4" x 9" x 3"。

重  量：7磅（约3公斤）。

GPL-2300

电器特征

显  示：大屏幕LCD显示，

★自适应智能背景灯。在光线太暗时背景灯自动开启，方便测量。

★数值稳定线：在数值越不稳定，屏幕上直线越长，数值稳定后，

直线成一个点或者消失。

控制键：带有五个防水按键，可方便地选择开关机、量程、校准、报警和系统设置功能。

输  出：0 ~ 3V模拟输出（选配）。

电  源：充电电池，一次充电可正常使用超过30天。

防  爆：本安防爆设计，防爆等级：Class 1, Division 1, Groups A, B, C, D。

报  警：低电池报警，充电指示。

★ 特低电量时自动关机功能，用于保护电池电压过低造成电池损坏。

操作条件

测量介质：H2、He、碳氢化合物、惰性气体、混合气体、酸性气体（订购时需说明）。

流  量：0.5~5 SCFH，推荐：2 SCFH(约1升/每分钟)。

校  准：建议采用80%FS标准气。

压  力：5~30Psig（负压时可需选加抽气泵）。

温  度：5~+45℃，自带温度补偿。

气路接口：1/8"卡套接头，出口排空。

随机备件

—专用仪表箱。                       —充电器和充电电池。

—2米连接管路。                     —中英文手册。

选件

—流量控制阀和流量计；

—内置抽气泵。

—食物包装专用配置。

—本安防爆设计，等级：Class 1, Division 1, Groups A, B, C, D。

—酸性传感器，用于测量含CO2或硫化物的酸性气体。